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‏ח' טבת תש"פ
‏05 ינואר 2020


לכבוד
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שלום רב,


הנדון: בקשה לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח 1998 – 
דוח אימות מדידה לפיית תדלוק
סימוכין: בקשת מידע מיום 22.12.19
ראשית, תודה על פנייתך.
בבקשה שהגשת למשרדנו – הכלכלה והתעשייה, ביקשת לקבל דוח אימות מדידה לפיית תדלוק בתחנת דלק, אשר את שמה פירטת על גבי טופס פנייתך.  
לאחר קבלת התייחסות מינהל אכיפה ומדידה ובחינתה - מקצועית ומשפטית, הריני להשיבך, בהלימה לבקשתך למידע, כדלקמן: 
רקע כללי - 
האגף למשקלות ומידות במשרד הכלכלה והתעשייה מבצע, בין היתר, בדיקות אימות דיוק לפיות הדלק בתחנות הדלק.
במסגרת תכנית העבודה, נבדקה ביום 23.6.19 תחנת הדלק אותה ציינת בבקשתך למידע.
מצ"ב הנתונים אותם ביקשת:
	תאריך הבדיקה
	מס' פיה
	סטאטוס בדיקה
	הוריית מונה
	כמות נמדדת

	26.3.2019
	6
	תקינה
	20,000
	19,980

	26.3.2019
	4
	תקינה
	20,000
	20,000

	26.3.2019
	3
	תקינה
	20,000
	19,950




* יצוין כי הפער בין הכמות הנמדדת להוריית המונה אינו חורג מהסטייה המותרת.

לעניין הערה זו, מצ"ב הסטייה המותרת, בהתאם לסעיף 34 ו 35 לתקנות משקלות ומידות: 
[image: קצב ההזרמה
תק' תש"ם-1980
]34א. שתי המדידות הראשונות בבחינת משאבות בנדון ייעשו בידי המבקר אחת בקצב הזרמה מהיר והשניה בקצב הזרמה איטי; לענין תקנה זו –
"קצב הזרמה מהיר" – הקצב המהיר ביותר שאפשר להפיק מהמשאבה הנבחנת;
 	"קצב הזרמה איטי" – הזרמה של כ-20 ליטר בדקה או הזרמה המצויינת כאיטית על המשאבה על ידי היצרן.
[bookmark: Seif36] [image: טעויות מותרות
תק' תשל"א-1970
]35. (א)   בשעת כיול של משאבה תותר בהשוואה כאמור בתקנה 34 טעות עד 0.4% מהכמות שצויינה במונה; הטעות הממוצעת שנקבעה בכל ההשוואות לפי תקנה 34(ב) לא תעלה על 0.2% והפער שבין תוצאות ההשוואה של כמויות זהות כנקובות במונה לא יעלה על 0.4% מהכמות הנקובה כאמור.
(ב)   בשעת כיול-שנית של משאבה או בשעת בקורתה כאמור יותרו טעות ופער, הכל לפי הענין, פי אחד וחצי מאלה האמורים בתקנת משנה (א).

ככל שיידרש מידע בנושאים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של משרד הכלכלה והתעשייה, אשמח להיות לך לעזר בעתיד.



בברכה
יוסי זולפן,

  הממונה על חוק חופש המידע
   משרד הכלכלה והתעשייה













העתק: 	עו"ד אמל כולאב, הלשכה המשפטית

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166, ירושלים 9103101
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